СУЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.

Сужающие  устройства  в  комплекте  с  дифманометрами применяются для измерения расхода жидкости,  газа или пара  по  методу  переменного  перепада  давления.  В трубопроводе,   по   которому   протекает   жидкое   или газообразное   вещество,   устанавливается  устройство, создающее местное сужение потока. Вследствие перехода части потенциальной энергии давления в кинетическую, средняя скорость потока в суженном сечении повышается, а  статическое  давление  в  данном  сечении  становится меньше    статического    давления    перед    сужающим устройством. Разность этих давлений (перепад давлений)может служить мерой расхода.

Правила   27—54    Комитета    стандартов,    мер   и измерительных   приборов   при   Совете   Министров   РФ устанавливают  основные  данные  для  расчета,  а  также методику  и   формулы  расчета   нормальных   сужающих устройств:  нормальной  диафрагмы,  нормального  сопла, нормального сопла Вентури и нормальной трубы Вентури. Остальные  сужающие  устройства  (сдвоенные  диафрагмы, сопла с профилем «четверть круга», диафрагмы с двойным скосом и др.) не нормализованы.

Нормальные   диафрагмы  можно применять для трубопроводов  диаметром не менее 50 мм при условии ,  что 0.05≤(dD)≤0.7 (d и D- соответственно диаметры  цилиндрической   части  отверстия  диафрагмы и трубопровода    при    рабочей    температуре).    Отбор статических давлений V диафрагмы может осуществляться через  отдельные  отверстия  или  кольцевые   камеры. Дисковые   бескамерные   диафрагмы   устанавливают   в трубопроводах с условным давлением не более 16 кгс/см2, а  дисковые  камерные  —  в  трубопроводах  с  условным проходом  до  500  мм  при  условном  давлении  до  100 кгс/см2.  Нормальные  диафрагмы  (рис  8)  для измерения расхода жидкости, газа и пара на условное давление до 100   кгс/см2  изготовляются   заводами   «Манометр»  и «Тизприбор»  (Москва)  и  «Теплоконтроль»  -(Казань)  в соответствии  с  нормалью  машиностроения  МН  137—59. Техническая    характеристика    выбранной    диафрагмы приведена  в  табл. 4.2.  Предельно  допустимые  рабочие температуры и давления для нормальных диафрагмы даны в табл. 4.3.

Таблица 4.2.

Технические характеристики нормальной диафрагмы на условное давление до 100 кгс/см

| Тип диафрагмы | Наименование | Обозначение типоразмеров | Условные диаметры трубопроводов мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ДКН10 | Диафрагма камерная нормальная на условное давление до 10 кгс/см | ОтДКНЮ-50 до ДКН 10-500 | 50, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |

Таблица 4.3.

Предельно допустимые рабочее температуры давления для нормальной диафрагмы

| Тип диа- | Температура, 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фрагмы | До 200 | 250 | 300 |
|  | Давление кгс/см |  |  |
| ДКН10 | 10 | 9,2 | 8,2 |

Величина диаметра  d цилиндрической  части  отверстия нормальной диафрагмы определяется заводом-изготовителем на  основании  данных  заказчика  расчетным  путем  в соответствии с Правилами 27-54. У диафрагм с толщиной диска более 0,020 отверстие должно быть цилиндрическим на  длине  не  более  0,020  с  переходом  в  коническую выходную часть; угол наклона образующей конуса к оси диафрагмы  должен  быть  не  менее  30°.  Торец  диска диафрагмы  со   стороны  входа   потока   должен   быть перпендикулярен  к  оси  отверстия.  На  обеих  кромках отверстия  диафрагмы  не  должно  быть   заусенцев  и зазубрин.  Входная  кромка  отверстия  диафрагмы  должна быть   острой.   Допуск   на   диаметр   цилиндрического отверстия равен ±0,001d